## სამეცნიერო აპარატურა
ინფორმაცია სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტის მნიშვნელოვანი სამეცნიერო დანადგარების/აპარატურის და სპეციალური შენობების/ტერიტორიების შესახებ 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
| სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი/ცენტრი | სამეცნიერო დანადგარი/აპარატურა | [7 empty] | სამეცნიერო დანიშნულების სპეციალური ნაგებობები, ტერიტორიები და სხვ. (გვირაბი/ექსპერიმენტული ველი/ნაკვეთი/პოლიგონი)
| დასახელება | დანადგარის/აპარატის დასახელება (მწარმოებელი/ბრენდი) | ტექნიკური მახასიათებლები | გამოშვების წელი | ექსპლუატაციაში მიღების წელი | დანიშნულება (სამუშაოები, რომელთა ჩატარება შესაძლებელია მოწყობილობაზე) | გამოყენების მიზანი (სამეცნიერო/ საგანმანათლებლო/ სამრეწველო) | ტექნიკური მდგომარეობა (აქტიური გამოყენება-მუშა მდგომარეობა / ნულოვანი გამოყენება / სარემონტო / ამორტიზებული). | ექპლუატაციაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურა/ განყოფილება/ ლაბორატორია | აღწერა (არაუმეტეს 700 სიტყვისა)
1 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | აზოტის გენერატორი. Precision Nitrogen generator 600cc , Peak Scientific, Fountain Crescent,Inchinnan Business Park Inchinnan,PA4 9RE Scotland, UK | შემავალი ჰაერის წნევა მინ-მაქს: 6,9-8,3 ბარი.ჰაერის შეყვანის მინიმალური ნაკადი: 35ლ/წთ; ნაწილაკები - <0.01μm.აბვა - 100-240 ვ; სიხშირე - 50-60 ჰც; დენი - 0.4 - 0.2 ამპ; | 2020 | 2020 | გენერატორის დანიშნულებაა მაღალი სისუფთავის (999,99) გაზობრივი აზოტის მიღება, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ატომურ ემისიური სპექტრომეტრის და ელექტრონული მიკროსკოპისათვის. | სამეცნიერო, საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | ხელსაწყო მოთავსებულია ძირითადი შენობის პირველ სართულზე, ოთახი N 114. ოთახში დაგებულია სპეციალური მყარი იატაკი, შეყვანილია ცალკე დამოუკიდებელი კვება. გაყვანილია იზოლირებული დამიწება.
2 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | დაბალტემპერატურული იმპულსური დიფერენციალური სკანირებადი კალორიმეტრი (იდსკ) (მსოფლიოში ერთადერთი, შექმნილია ფიზიკის ინსტიტუტში, იქვე დამუშავებული ორიგინალური მეთოდის საფუძველზე). | სიზუსტე ΔC/C=10-4 %, დიაპაზონი 1.8K – 60K, | 2017 | 2017 | მყარი სხეულების და ფხვნილების დაბალტემპერატურული თერმოდინამიკური კვლევები | სამეცნიერო | ამჟამად არ გამოიყენება თხევადი ჰელიუმის არქონის გამო (დაზიანდა ჰელიუმის გამათხევადებელი) | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | ხელსაწყო მოთავსებულია ძირითადი შენობის პირველ სართულზე, ოთახი N 130.
3 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | მასკანირებელი (რასტრული) ელექტრონული მიკროსკოპი TESCAN Vega-3 XMU (ჩეხეთი) | ამაჩქარებელი ძაბვა 30 კვ. გარჩევისუნარიანობა 2 ნმ. Lab6-ის კათოდი. | 2017 | 2018 | შეისწავლება: მასალის ზედაპირის მორფოლოგია, სისუფთავე, ფაზათა სეგრეგაცია. ნანოსტრუქტურების ზომების შეფასება; ნანომასალების ზომების განაწილების სტატისტიკა; | სამეცნიერო, საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება
4 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | მაგნეტრონული და ღვივადი განმუხტვის მეთოდით ლითონის თხელ ფიროვანი დაფენის დანადგარი. მოდელი SC7620 Quorum Technologies Ltd. (დიდი ბრიტანეთი) | ტიპიური განმუხტვის ძაბვა 800 ვ, დენი 20 მა. ფირის დაფენის სიჩქარე 6 ნმ/წთ (Au/Pd -სამიზნისთვის). ვაკუუმი – 10–2 ბარის რიგის. | 2017 | 2018 | ლითონის თხელი, 1 -300 ნმ სისქის ფირების დაფენა არგონის დაბალტემპერატურულ პლაზმაში. | სამეცნიერო, საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | ხელსაწყო მოთავსებულია ძირითადი შენობის პირველ სართულზე, ოთახი N 130. ოთახში დაგებულია სპეციალური მყარი იატაკი დანადგარზე ვიბრაციული გავლენების შესამცირებლად, შეყვანილია ცალკე დამოუკიდებელი კვება. შექნილია სპეციალური ტემპერატურული რეჟიმი, გაყვანილია იზოლირებული დამიწება.
5 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | ოპტიკურ ემისიური სპექტროსკოპი ინდუქტიურად დაკავშირებული პლაზმით. iCAP 7000. (Thermo Fisher, aSS) | კვება V=220 В, ν= 50 ჰც, სიმძლავრე P≤4 кВ·А, პოლიქრომატორი: ფოკუსური მანძილი 38 სმ., ოპტიკური დიაპაზონი 166-847 ნმ. დეტექტორი-CID-86, მს გენერატორი: სიხშ.: 27,12 მჰც., სიმძლავრე 750-1350ვტ | 2017 | 2019 | ოპტიკურ ემისიური სპექტროსკოპი ინდუქტიურად დაკავშირებული პლაზმითსაშუალებას იძლევა განისაზღვროს მასალაში ელემენტური შემადგენლობის განსაზღვრა მაღალი სიზუსტით. | სამეცნიერო, საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | ხელსაწყო მოთავსებულია ძირითადი შენობის პირველ სართულზე, ოთახი N 130.
6 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | მაღალი გარჩევითობის რენტგენული დიფრაქტომეტრი. Rigaku corporation | რენტგენის მილის სიმძლავრე≤ 3 კვტ; მილის ძაბვა 20 - 60 კვ; მილის დენი 2 - 60 mA; ბიჯის მინიმალური ზომა θs: 0,0001°, θd: 0,0001°; ავტოტრანსფორმატორი 3-ფაზიანი, 380-200V, 20kVA; სპილენძის რენტგენის მილი; სცინტილაციის მრიცხველი; | 2017 | 2021 | რენტგენული დიფრაქტომეტრის დანიშნულებაა: ნივთიერების კრისტალური სტრუქტურის და ფაზური შემადგენლობის დადგენა; ელემენტალური უჯრედის პარამეტრების ზუსტი განსაზღვრა; მასალის შემადგენელი ელემენტების პროცენტული წილის დადგენა. | სამეცნიერო, საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | ხელსაწყო მოთავსებულია ძირითადი შენობის პირველ სართულზე, ოთახი N 130. ოთახში დაგებულია სპეციალური მყარი იატაკი , შეყვანილია ცალკე დამოუკიდებელი კვება. შექნილია სპეციალური ტემპერატურული რეჟიმი, გაყვანილია იზოლირებული დამიწება, დამონტაჟებულია გამწოვი სისტემა
7 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | ნიმუშების მომზადების მიკროტალღური სისტემა MARS 6 (GEN Corporation) | კვებისბლოკი - 220 ვ, 50 ჰც. ენერგიის მოხმარება: ≤1800 კვტ; მაქსიმალური წნევა კონტეინერებში: 35ატმ; მაქსიმალური ტემპერატურაა -260°C. კონტეინერების ტემპერატურისა და წნევის გამზომი სენსორები. | 2017 | 2019 | გამოიყენება ორგანული და არაორგანული ნივთიერების გასახსნელად, დაშლისათვის, ჰიდროლიზისთვის და გაშრობისათვის. მისი მთავარი მიზანია ნიმუშები სმომზადების დაჩქარებ აატომურ-აბსორბციული და ატომურ ემისიური სპექტრომეტრისათვის | სამეცნიერო, საგანმანათლებლო | მუშა მდგომარეობა | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | ხელსაწყო მოთავსებულია ძირითადი შენობის პირველ სართულზე, ოთახი N 112. ოთახი აღჭურვილია ცალკე დამოუკიდებელი კვებით, იზოლირებული დამიწებით და ძლიერი გამწოვი ქიმიური კარადით.
8 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | წყლის გაწმენდის სისტემა | შემავალი ძაბვა AC (100 – 250) ვ. 50 – 60 ჰც, (4 – 2.5)ა.შემავალი წყლის ხარისხი: წინაღობა > 0.001 MΩxსმ. ტემპ. – (2-35)°C, წნევა-(2 – 6) ბარი.მიღებული წყლის წინაღობა (10-17)> MΩxსმ. წარმადობა 20ლ/სთ. | 2017 | 2019 | წყლის გაწმენდის სისტემის დანიშნულებაა იონებისაგან თავისუფალი წყლის (დეიონიზირებული წყალი) წარმოება, რომელიც გამოიყენება ლაბორატორიაში ემისიური სპექტრომეტრისთვის ნიმუშების მოსამზადებლად. | სამეცნიერო, საგანმანათლებლო | მუშა მდგომარეობა | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება
9 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | აკუსტიკური სპექტრომეტრი. დამზადებულია ფიზიკის ინსტიტუტში | სიხშირული დიაპაზონი - 0.2 – 60kHz. ფონური დისიპაციის დონე - 10-5. მაგნირუეი ველის ინდუქცია - 0...1 T. მაგნიტური ველის არაერთგვაროვნება - 10-5. ელექტრომაგნიტის დენის სტაბილურობა - 10-6. ცვლადი ელ. ველის სიხშირე - 1...50 MHz. | 2016 | 2017 | შინაგანი ხახუნისა და დრეკადობის კოეფიციენტის გაზომვა მასალებში. | სამეცნიერო, საგანმანათლებლო | აქტიური გამოყენება | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება
10 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | თხევადი ჰელიუმის მისაღები დანადგარი | ელექტროკვება: 7,5კვტ; 50 ჰერცი; ჰელიუმის წარმოების სიჩქარე - 12 ლიტრი/დღე. დიუარის მოცულობა-50ლ | 2009 |  | თხევადი ჰელიუმის მიღება | სამეცნიერო, საგანმანათლებლო | სარემონტო | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | დანადგარი განთავსებულია ძირითადი შენობის პირველ სართულზე, ოთახი N 136. დანადგარი მოითხოვს სპეციალურ სივრცეს და პირობებს თხევადი ჰელიუმის მისაღებად. დანადგარი დაზიანებულია.
11 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | მაღალტემპერატურული თერმოსტიმულირებული ლუმინესცენციის დანადგარი. დამუშავებულია მასალათმცოდნეობის ჯგუფის მიერ. | ავტომატური.ტემპერატურული დიაპაზონი: 300 – 775 K. გაზომვის დრო გახურების სიჩქარის მიხედვით: 0,5 გრად./წმ-24წთ.1,0გრად./წმ-12წთ. 1,8გრად/წმ-7წთ | 2002 | 2002 | მყარ სხეულებში თერმოაქტიური პროცესების კვლევა. | სამეცნიერო | აქტიური გამოყენება | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება
12 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | აკუსტიკური სპექტრომეტრი (ორიგინალური) დამზადებულია ფიზიკის ინსტიტუტში | ტემპერატურის დიაპაზონი 1,5 – 900 K; სიხშირის ინტერვალი 0,5 – 10 kHz; მაგნიტური ველი 0-1.6 T; დინამიური დრეკადობის მოდულის E გაზომვის სიზუსტე 0,01%-ა დაახლოებით; შინაგანი ხახუნის გაზომვის სიზუსტე - 2% Q 1 = 10-3 – 10-5 დიაპაზონში და 5% Q 1 > 10-3 - თვის. | 2000 | 2000 | მრავალფაზური მაღალტემპერატურული ზეგამტარების კვლევა ვიბრირებადი ენის მეთოდით | სამეცნიერო | აქტ. გამოყენება-მუშა მდგომარეობა | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება
13 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | მრავალფუნქციური იმპულსური რელაქსო-დიფუზიომეტრი РДИМ-1, ყაზანი, რუსეთი. | სიხშირე 20 მეგაჰერცი, პროტონების გასაზომად ტემპ. დიაპაზონი ჰელიუმის ტემპ.-დან ოთახის ტემპ.-მდე, მაგნიტური ველი 15 კილო ერსტედამდე. | 1990 | 1990 | რელაქსაციის დროების და დიფუზიის კოეფიციენტის გაზომვა. | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება
14 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | ულტრაბგერის აბაზანა УЗВ-15М | სიმძლავრე 4,0±20% კვტ; ძაბვა-360 ±20% ვ.; სიხშირე -18±7,5%; 22±7,5%; კვება: 380ვ/50ჰც; გაბარიტები: 660x590x1425მმ; წონა: 230 კგ. | 1988 | 1988 | ულტრაბგერა გაწმენდის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მეთოდია. აბაზანა ასუფთავებს ჭუჭყისა და ბაქტერიების ფართო სპექტრს, როგორიცაა ცხიმი, ზეთი, ჭუჭყი, მტვერი, ჟანგი, პიგმენტი და სხვა. | სამეცნიერო, საგანმანათლებლო | მუშა მდგომარეობა | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | ხელსაწყო მოთავსებულია ძირითადი შენობის პირველ სართულზე, ოთახი N 108.
15 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | ვაკუუმური ელექტრული ღუმელი СНВЭ 1.3.1/ | კვება-380/220 ვ, 50ჰც. სიმძლავრე- 20 კვ. ტემპერატურა 1600 K. ვაკუუმი 6,65·10-3 პა. წყლის ხარჯი - 0,9 მ3/სთ. | 1988 | 1990 | ვაკუუმური ელექტრო ღუმელი განკუთვნილია სხვადასხვა თერმული პროცესის (გამოწვა, დეგაზაცია, შეცხობა და ა.შ.) წარმოებისათვის ვაკუუმში ან სხვა ინერტულ გაზში1600°C-მდე ტემპერატურაზე. | სამეცნიერო, საგანმანათლებლო | მუშა მდგომარეობა | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | ხელსაწყო მოთავსებულია ძირითადი შენობის პირველ სართულზე, ოთახი N 108.
16 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | მაღალი სიმძლავრის ულტრაბგერითი დანადგარი УЗ1200 | სიმძლავრე - 1200 ვტ. სიხშირე - 23 კჰც | 1983 | 1984 | სუსპენზიების დამუშავება ულტრაბგერით | სამეცნიერო/სასწავლო | აქტიური გამოყენება | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება
17 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | სპექტროფოტომეტრი SPECORD 75 IR | თხევადი ჰელიუმის მისაღები დანადგარი CRYOMECH, Model: No.: LHeP12; S/N-110321A | 1983 | 1983 | სპექტრომეტრის დანიშნულებაა სპექტრის 186-1100 ნმ დიაპაზონში თხევად და მყარ სხეულების გატარების კოეფიციენტის გაზომვა. | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება
18 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | სპექტროფოტომეტრი СФ-26, 2 ცალი | კვება: 220ვ/50ჰც, სიმძლავრე: 170ვტ ; სპექტრის დიაპაზონი 186-1100 ნმ; ზომები: 930x590x280 სმ. წონა: 75 კგ; | 1983 | 1983 | სპექტრომეტრის დანიშნულებაა სპექტრის 186-1100 ნმ დიაპაზონში თხევადი და მყარი სხეულების გატარების კოეფიციენტის გაზომვა. | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება
19 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | ელექტრო ნაპერწკლოვანი ეროზიულიჩარხი, მოდელი 4531 | კვება: 3-ფაზოვანი, ძაბვა-380ვ/50 ჰც; განმუხტვის კონტურის კვების ძაბვა: (75-130) ვ.; მოკლე ჩართვის დენი: (0,25-2,5) ა | 1983 | 1983 | შესასწავლი მყარი მეტალოკერამიკული ნაერთების და სხვა გამტარი ნივთიერებისგან იმ ფორმის და ზომის მიღება, რომელსაც მოითხოვს კონკრეტული ამოცანის პირობები. | სამეცნიერო | აქტ.გამოყენება-მუშა მდგომარეობა | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება
20 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | ოპტიკური სპექტროფოტომეტრი СФ-46 | დიაპაზონი 190ნმ - 1100ნმ | 1982 | 1985 | მყარი, თხევადი ნივთიერებების და სუსპენზიების შთანთქმის სპექტრების შესწავლა | სამეცნიერო/სასწავლო | აქტიური გამოყენება | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება
21 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | მაგნიტური ნივთიერებების საკვლევი ბმრ სპექტრომეტრი. შექმნილია კომერციული რადიოაპარატურის და თვითნაკეთი ხელსაწყოების გამოყენებით. დამზადებულია ფიზიკის ინსტიტუტში. | სიხშირე, 20 მეგაჰერცი პროტონების, გასაზომად ტემპ. დიაპაზონი ჰელიუმის ტემპ.-დან ოთახის ტემპ.-მდე მაგნიტური ველი 57 კილოერსტედამდე. | 1982 | 1982 | იზომება ბმრ სპექტრები და რელაქსაციის დროები. | სამეცნიერო, სასწავლო | მუშა მდგომარეობა | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება
22 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | ვაკუუმური დაფრქვევის დანადგარი. ВУП - 4 | კვების ძაბვა - 220 V. ნარჩენი წნევა - 10-3. თხევადი აზოტით გაციებისას - 10-4. მინიმალური ტემპერატურა - 150°C. მაქსიმალური ტემპერატურა +1100°C. ძაბვა 7 კვ. | 1981 | 1981 | ნიმუშებზე მეტალის თხელი ფენის დატანა. | სამეცნიერო, საგანმანათლებლო | მუშა მდგომარეობა | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება
23 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | რენტგენის დანადგარი. УРС – 55а | კვებვის ძაბვა - 220 V. სიმძლავრე - 3 kVA. ანოდის ძაბვა 55 kV. დენი 40 mA. | 1980 | 1980 | ნივთიერებების სტრუქტურული ანალიზი. | სამეცნიერო, საგანმანათლებლო | მუშა მდგომარეობა | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება
24 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | დიფერენციალური სკანირებადი კალორიმეტრი DSC-111 Setaram, France | მაქსიმალური სამუშაო მოცულობა 7×12 მმ – 460 μl; დროის მუდმივა – 15-30 წმ; ტემპერატურის დიაპაზონი – 150-1100 K; ტემპერატურის პროგრამული სიჩქარე - ±1 oC • h-1 ± 10 oC • mn-1; ტემპერატურის გარჩევადობა - 1 K. | 1980 | 1980 | მყარ სხეულებში ფაზური გარდაქმნების შესწავლა. | სამეცნიერო | აქტ.გამოყენება-მუშა მდგომარეობა | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება
25 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | მაღალტემპერატურული ვაკუუმური ღუმელიВП-3 (ინსტიტუტში ხელოვნურად დამატებული ვაკუუმის გასაუმჯობესებული მოწყობილობით) | მაქსიმალური ტემპერატურა - 12000 C, მაქსიმალური ვაკუუმი -10-5 მმ.ვწყ.სვ. | 1978 | 1981 | სხეულების თერმული დამუშავება ვაკუუმში | სამეცნიერო/სასწავლო | აქტიური გამოყენება | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება
26 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | ბმრ სპექტრომეტრი “Bruker Minispec p20“ | რელაქსაციის დროების და დიფუზიის კოეფიციენტის გაზომვა. ბმრ სპექტრომეტრი “Bruker Minispec p20“. სიხშირე 20 მეგაჰერცი, პროტონების გასაზომად, ტემპ. დიაპაზონი ჰელიუმის ტემპ.-დან ოთახის ტემპ.-მდე, მაგნიტური ველი 5 კილოერსტედამდე. | 1976 | 1976 | იზომება ბმრ სპექტრები და რელაქსაციის დროები. | სამეცნიერო, სასწავლო | მუშა მდგომარეობა | კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება
27 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | მაღალტემპერატურულზეგამტარებშიპინინგისა და დისიპაციური პროცესების შესასწავლი დანადგარი | ფიზიკის ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება | ღია მაგნიტური მახე OMT-2. მწარმოებელი ანდრონიკაშვილის სახ.ფიზიკის ინსტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება | სტაციონალური ღია მაგნიტური მახე OMT-2 განკუთვნილია ერთგვაროვანი, საცობის და მრავალსაცობის ტიპის მაგნიტურ ველის შესაქმნელად. მაგნიტური ველი შეიძლება ვცვალოთ მდორედ 0-5000 ერსტედის ფარგლებში. სიგრძე 90 სმ, შიდა დიამეტრი 19,5 სმ, მოიხმარს 30 კვტ ელექტროენერგიას.პლაზმის ფორმირება ხდება დამოუკიდებელ ზმს წყაროში (ელექტრონულ-ციკლოტრონულ რეჟიმში, 2400 მჰც სიხშირის გენერატორის საშუალებით, Wmax=150ვტ.) რის შემდეგაც ის დიფუნდირებს ძირითად მაგნიტურ მახეში -სოლენოიდში) | 1979 | 1979 | მაგნიტური მახე OMT-2 გამოიყენება ერთგვაროვანი, საცობის და მრავალსაცობის ტიპის ძლიერ მაგნიტურ ველში 1) პლაზმისა და ტალღების ურთიერთქმედების, 2) ძლიერ მაგნიტურ ველშიპლაზმის ტურბულენტური თვისებების შესასწავლად, აგრეთვე 3)პლაზმის გახურების ზმს მეთოდების დასამუშავბლად, 4) მაღალი სიმკვრივის პლაზმის ნივთიერებასთან ურთიერთქმედების შესასწავლად, 5) საცობის ტიპის და ტოკამაკის ტიპის მაგნიტურ ველში ტალღების პლაზმასთან სპეციფიკური ურთიერთქმედების გამოვლინებისა და მისი განმაპირობებელი ფიზიკური პირობების დადგენა-შესწავლისათვის | სამეცნიერო | აქტიური გამოყენება. მუშა მდგომარეობაში | ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება
28 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | აკუსტიკური სპექტრომეტრი (ორიგინალური) დამზადებულია ფიზიკის ინსტიტუტში | ფიზიკის ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება | დარტყმითი ტალღის (დტ) დანადგარი SW-1. მწარმოებელი ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტუტის პლაზმის ფიზი-კის განყოფილე-ბა | იმპულსური დანადგარი. დტ-ის წყარო წრფივი და ტოროიდული ტიპის ნაპერწკლური და მრავალნაპერწკლური განმუხტვა ვაკუუმურ კამერაში. ექსპერიმენტები ნეიტრალურ აირებში და დაბალტემპერატურულ, სუსტადიონიზებულ პლაზმაში. პლაზმის მიღება ხორციელდება ელექტროდული განმუხტვის საშუალებით. დარტყმითი ტალღის დეტექტირება ხდება მოძრავი პიეზო გადამწოდით | 2011 | 2011 | დარტყმითი ტალღის დანადგარი SW-1 გამოიყენება დტ-ის თვისებების შესასწავლად გაიშვიათებულ ნეიტრალურ აირებსა და დაბალტემპერატურულ, სუსტადიონიზებულ პლაზმაში. ხდება ლაბორატორული მოდელირება სიტუაციისა, რომელიც თან ახლავს კოსმოსური აპარატების და ობიექტების მოძრაობას დედამიწის მკვრივ ატმოსფეროში და მის უკუგავლენას ამ ობიექტებზე. | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობაში / საჭიროებს რეაბილიტაციას | ინსტიტუტის ლაზმის ფიზიკის განყოფილება
29 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | JEOL - C - 60HL, მაღალი გარჩევადობის ბირთვული მაგნიტური რეზონანსის (ბმრ) სპექტრომეტრი | ფიზიკის ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება | ინფრაწითელი CO2ლაზერი. მწარმოებელი ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება | იმპულსური (τ =1.5 μs)ინფრაწითელი CO2 ლაზერი. გამოსხივების ტალღის სიგრძე l=10,6 მკმ, ენერგია 80 ჯოული. შედგება 8 იდენტური ბლოკისაგან. სამუშაო აირი გარდა CO2-სა შეიცავს ჰელიუმსა და აზოტს (He და N) გარკვეული პროცენტული შემადგენლობით (მათი დანიშნულებაა სამუშაო აირის გაციება, რომელიც გენერირების ფაზაში ხურდება). ლაზერის მაღალი ძაბვის კვების სისტემა მოიცავს დაბალი ინდუქტივობის მქონე კონდენსატორულ ბატარეას და მაღალი ძაბვის დაცვის სისტემას | 1977 | 1977 | ინფრაწითელი CO2 ლაზერის დანიშნულებაა მკვრივი, იმპულსური პლაზმის ძირითადი მახასიათებელი პარამეტრების და მისი სივრცითი და დროითი დინამიკის შესწავლა, ამ მიზნით იფრაწითელ არეში სხვადასხვა დიაგნოსტიკური საშუალებების დამუშავება, მათ შორის მაღალსიხშირული ინტერფერომეტრიის (თავისი დეტექტირების სისტემით) და ჰოლოგრაფიული მეთოდით პლაზმის მოცულობითი გამოსახულების მიღების საშუალებების. ეს მეტად მნიშვნელოვანია ლაზერული განმუხტვის (სივრცეში აფეთქების) ფიზიკური სურათის დადგენისა და მართვისათვის, რასაც დიდი პერსპექტივა აქვს ადამიანის საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში. CO2ლაზერის გამოყენების სხვა, მეტად პერსპექტიული, მიმართულებაა ლაზერული გამოსხივების სხვადასხვა გარემოსთან და ობიექტებთან (მათ შორის ბიოლოგიურ ობიექტებთან) ურთიერთქმედების შესწავლა | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობაში / საჭიროებს რეაბილიტაციას | ინსტიტუტის ლაზმის ფიზიკის განყოფილება
30 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილება | ინფრაწითელი სპექტროფოტომეტრი UR-10 carl zeiss jena | ფიზიკის ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება | ინფრაწითელი სპექტრომეტრი.VERTEX 70. მწარმოებელი BRUKER . გერმანია | ინფრაწითელი ფურიე სპექტრომეტრი (ოპერირების დიაპაზონი 6000 - 10 სმ-1) როგორც ოთახის, ასევე თხევადი აზოტის ტემპერატურაზე გამჭვირვალე კრისტალებისა და აირების სპექტრული ანალიზისათვის | ოქ-ტომ-ბერი 2014 | სექ-ტემ-ბერი 2015 | ინფრაწითელი ფურიე სპექტრომეტრი VERTEX 70 გამოიყენება გამჭვირვალე კრისტალების და აირების ინფრაწითელ არეში სპექტრული ანალიზისათვის. მისი საშუალებით შესაძლებელია დადგინდეს კრისტალის მოლეკულური შემადგენლობა და ე.წ. მინარევების ბმების ხასიათი. ეს კვლევები შესძლებელია როგორც ოთახის, ასევე თხევადი აზოტის ტემპერატურაზე(-196° C). რაც შეეხება აირებს, შესაძლებელია ისეთი აირების სპექტრული ანალიზი, რომლის შემადგენლობაში შემავალი ქიმიური ელემენტები და ნაერთებიც შთანთქავს ინფრაწითელ სხივებს, მაგალითად, სამრეწველო ან ავტომობილების გამონაბოლქვი, მეთანის შემცველი აირები და სხვა | სამეცნიერო | აქტიური გამოყენება. მუშა მდგომარეობაში | ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება
31 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | CCD-სპექტრომეტრი AvaSpec ULS2048XL-EVO | ფიზიკის ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება | სპეციფიური ვოლტ-ამპერული მახასიათებლის მქონე ცვლადი დენის კვების წყარო. | მიწოდებული ძაბვა- 380/400 ვ; ორსაფეხურიანი დენის რეგულირება: I საფეხური - 400 ÷ 800 ა.; II საფეხური - 750 ÷ 1500 ა.; ძაბვის ავტომატური ცვალებადობა დატვირთვაზე - 0÷ 50 ვ.; დატვირთვაზე მუშაობის ხანგრძლივობა - 30კვტ. სიმძლ. 100%; 45 კვტ. სიმძლ. 65 %; 65კვტ სიმძლ. 50%;დენის ავტომატური და მექანიკური რეგულირება; | 2021 | 2021 | კვების წყაროს დანიშნულებაა სტაბილური, ერთგვაროვანი, მაღალტემპერატურიანი, გრძელი პლაზმური რკალის ზონარის მიღება. | სამეცნიერო, | მუშა მდგომარეობა | პლაზმის ფიზიკის განყოფილება
32 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | ფიზიკის ინსტიტუტში შექმნილი დიფერენციალური სკანირებადი მიკროკალორიმეტრი (დსკ). იხ. აშშ პატენტი No.: US 11,215,573 B2, 2022 წელი
33 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | NanoDrop 2000/2000c UV-VIS SPECTROPHOTOMETER (FISHER SCIENTIFIC) | UV-VIS სპექტრები (190-750 ნმ);მიკრომოცულობისნიმუშისზომა (0.5-2.0 μl); კინეტიკური კვლევების კუვეტის შესაძლებლობა; განზავების გარეშე, თუნდაც მაღალ კონცენტრირებული ნიმუშებისთვის | 2015 | 2015 | სისტემა საშუალებას იძლევა სწრაფად და მარტივად შეფასდეს ნიმუშების სისუფთავე, როგორიცაა ნუკლეინის მჟავები, ცილები და სხვა. | სამეცნიერო/საგანმანათლებლო/სამრეწველო | მუშა მდგომარეობა | ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება
34 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | T100™ THERMAL CYCLER (BIO-RAD) | ნიმუშების ბლოკი წარმოადგენს 96 ადგილიანბლოკს, რომელიც იტევს 96 ტუბს (0,2 მლ) | 2011 | 2012 | პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის (PCR) პრაქტიკა | სამეცნიერო/საგანმანათლებლო/სამრეწველო | მუშამდგომარეობა | ბიოლოგიურისისტემებისფიზიკისგანყოფილება
35 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | THERMOSTAT MIR-162 (PANASONIC | გარემოს ტემპერატურა +5°C-დან 50°C-მდე (დაყენება ხელმისაწვდომია 80°C-მდე); ტემპერატურის მერყეობა ±0,5°C; ტაიმერი | 2011 | 2012 | ინკუბაცია მუდმივ ტემპერატურაზე | სამეცნიერო/საგანმანათლებლო/სამრეწველო | მუშამდგომარეობა | ბიოლოგიურისისტემებისფიზიკისგანყოფილება
36 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | CCD-სპექტრომეტრიAvaSpec ULS2048-USB2 | ოპტიკურ-ბოჭკოვანი CCD - სპექტრომეტრი, დიაპაზონი:200-1100 ნმ | 2010 | 2011 | შთანთქმის და ფლუორესცენციის სპექტრების რეგისტრაცია | სამეცნიერო | აქტ. გამოყენება-მუშა მდგომარეობა | ბიონანომოლეკულური ფიზიკის ლაბორატორია
37 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | ატომურ-აბსორბციული სპექტრომეტრი Analyst 800. Perkin elmer USA | 220 ვოლტი. 50ჰც. სპექტრალური დიაპაზონი (190-800) ნანო მეტრი. | 2010 | 2011 | ქიმიური ელემენტების კონცენტრაციების გაზომვა სხვადასხვა ნიმუშებში. | სხვადასხვა სამეცნიერო გამოკვლევების ჩატარება. | აქტიური გამოყენება | ი.ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ფიზიკის ინსტიტუტი ოთახი 5
38 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | PortArray READER - PORTABLE IMAGER 5000 (AURORA PHOTONICS) | მწვანე ლაზერული (532 ნმ ტალღის სიგრძე) განათების ტექნოლოგია | 2009 | 2010 | PortArrayreader არის უაღრესად მგრძნობიარე ფლუორესცენციის აღმქმნელი ხელსაწყო, რომელიც კომბინირებულია მონაცემთა მიღების პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, რაც უზრუნველყოფს მიკროერეის ანალიზის სრულ გადაწყვეტას | სამეცნიერო/საგანმანათლებლო/სამრეწველო | მუშამდგომარეობა | ბიოლოგიურისისტემებისფიზიკისგანყოფილება
39 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | ფიზიკის ინსტიტუტში შექმნილი დიფერენციალური სკანირებადი კაპილარული მიკროკალორიმეტრი (დსკ) | მგრძნობიარობა 5x10-7W, ტემპერატურული ინტერვალი 20-120°C, გამზომი ოპერატიული მოცულობა 0,4 მლ | 2007 | 2007 | ბიოლოგიური მაკრომოლეკულების ხსნარების შესასწავლად | სამეცნიერო | აქტიურ მუშა მდგომარეობაში | ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის კალორიმეტრიის ჯგუფი
40 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | ფიზიკის ინსტიტუტში შექმნილი დიფერენციალური სკანირებადი დაბალტემპერატურული მიკროკალორიმეტრი (დსკ) | მგრძნობიარობა 5x10-7W, ტემპერატურული ინტერვალი ‑‑60-დან +20-მდე °C, გამზომი ამპულის მოცულობა 0,2 მლ | 2007 | 2007 | ბიოლოგიური გაყინვისა და გალღობის შესასწავლად | სამეცნიერო | აქტიურ მუშა მდგომარეობაში | ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის კალორიმეტრიის ჯგუფი
41 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | MR 18.12 CENTRIFUGE (JOUAN) | სიჩქარის კონტროლის დიაპაზონი: 0-დან 20 000 ბრ/წთ-მდე; ტაიმერის მართვის დიაპაზონი: 1-დან 30 წთ-მდე + დაჭერის პოზიცია; ტემპერატურის კონტროლის დიაპაზონი: 0-დან 40°C-მდე; აქსესუარები: ფიქსირებული კუთხის როტორები: 11174588 (12x1.5/2 მლ) და 11174593 (8x50 მლ) | 1998 | 1998 | ბიოლოგიური ხსნარების ცენტრიფუგირება | სამეცნიერო/საგანმანათლებლო/სამრეწველო | მუშა მდგომარეობა | ბიოლოგიურისისტემებისფიზიკისგანყოფილება
42 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | GENEAMP® PCR SYSTEM 2400 (PERKIN ELMER) | ნიმუშების ბლოკი წარმოადგენს 24 ადგილიან ალუმინის ბლოკს, რომელიც შეიცავს 24 MicroAmp® სარეაქციო ტუბს (0.2 მლ) | 1995 | 1998 | პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის (PCR) პრაქტიკა | სამეცნიერო/საგანმანათლებლო/სამრეწველო | მუშა მდგომარეობა | ბიოლოგიურისისტემებისფიზიკისგანყოფილება
43 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | დიფერენციალური სკანირებადი მიკროკალორიმეტრი (დსკ) ДАСМ-4 | მგრძნობიარობა 10-6W, ტემპერატურული ინტერვალი 20-120°C, გამზომი ამპულის მოცულობა 0,7 მლ | 1990 | 1990 | ბიოლოგიური მაკრომოლეკულების ხსნარების შესასწავლად | სამეცნიერო | აქტიურ მუშა მდგომარეობაში | ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის კალორიმეტრიის ჯგუფი
44 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | ატომურ-აბსორბციული სპექტრომეტრი С-115 USSR | 220 ვოლტი. 50ჰც. სპექტრალური დიაპაზონი (190-800) ნანო მეტრი. | 1984 | 1985 | ქიმიური ელემენტების კონცენტრაციების გაზომვა სხვადასხვა ნიმუშებში. | სხვადასხვა სამეცნიერო გამოკვლევების ჩატარება. | სარემონტო | ი.ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ფიზიკის ინსტიტუტი ოთახი 512
45 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | მონოქრომატორი– MDR-2 | შუქმძლავრი, მონოქრომატორი დიაპაზონი: 200-2000 ნმ |  | 1979 | ფლუორესცენციის აგზნება | სამეცნიერო | აქტ. გამოყენება-მუშამდგომარეობა | ბიონანომოლეკულური ფიზიკის ლაბორატორია
46 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | სპექტრომეტრი СДЛ-1; 165-6000 ნმ | მაღალი გარჩევითობის მრავალფუნქციური სპექტრომეტრი СДЛ-1 დიაპაზონი:165-6000 ნმ | 1976 | 1977 | შთანთქმის, ფლუორესცენციის ატომური სპექტრების და სინათლის გაბნევის რეგისტრაცია | სამეცნიერო | აქტ. გამოყენება-მუშა მდგომარეობა | ბიონანომოლეკულური ფიზიკის ლაბორატორია
47 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | ატომურ ემისიური (ფლუორესცენციული) სპექტროფოტომეტრი СФП – 1 USSR | 220 ვოლტი. 50ჰც. სპექტრალური დიაპაზონი (190-800) ნანო მეტრი. | 1976 | 1981 | ქიმიური ელემენტების კონცენტრაციების გაზომვა სხვადასხვა ნიმუშებში. | სხვადასხვა სამეცნიერო გამოკვლევების ჩატარება. | მუშა მდგომარებაში | ი.ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ფიზიკის ინსტიტუტი ოთახი 512
48 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის განყოფილება | სპექტროფოტომეტრი, Pye Unicam SP 1800 | 200-700 ნმ | 1969 | 1970 | ბიომოლეკულების სტრუქტურის შესწავლა | სამეცნიერო | აქტიურ მუშა მდგომარეობაში | ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის კალორიმეტრიის ჯგუფი
49 | ფიზიკის ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება | ღია მაგნიტური მახე OMT-1. მწარმოებელი ანდრონიკაშვილის სახ.ფიზიკის ინსტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება | სტაციონალური ღია მაგნიტური მახეOMT-1 განკუთვნილია ერთგვა-როვანი და საცობის ტიპის მაგნიტურ ველის შესაქმნელად. მაგნიტური ველი შეიძლება ვცვალოთ მდორედ 0-2000 ერსტედის ფარგლებში. სიგრძე 75 სმ, შიდა დიამეტრი 14 სმ, მოიხმარს 8 კვტ ელექტროენერგიას. პლაზმის ფორმირება ხდება ელექტრონულ-ციკლოტრონულ რეჟიმში, 2400 მჰც სიხშირის გენერატორის საშუალებით, Wmax=150ვტ. | 1973 | 1973 | მაგნიტური მახე OMT-1 გამოიყენება ერთგვაროვანი და საცობის ტიპის მაგნიტურ ველში: 1) პლაზმისა და ტალღების ურთიერთქმედების, 2) მაგნიტურ ველში პლაზმის ტურბულენტური თვისებების შესასწავლად, აგრეთვე 3)პლაზმის გახურების ზემაღალსიხშირული (ზმს) მეთოდების დასამუშავებლად და 4) პლაზმის ნივთიერებასთან ურთიერთქმედების შესასწავლად. | სამეცნიერო | აქტიური გამოყენება. მუშა მდგომარეობაში | ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება
50 | ფიზიკის ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება | ღია მაგნიტური მახე OMT-2. მწარმოებელი ანდრონიკაშვილის სახ.ფიზიკის ინსტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება | სტაციონალური ღია მაგნიტური მახე OMT-2 განკუთვნილია ერთგვაროვანი, საცობის და მრავალსაცობის ტიპის მაგნიტურ ველის შესაქმნელად. მაგნიტური ველი შეიძლება ვცვალოთ მდორედ 0-5000 ერსტედის ფარგლებში. სიგრძე 90 სმ, შიდა დიამეტრი 19,5 სმ, მოიხმარს 30 კვტ ელექტროენერგიას.პლაზმის ფორმირება ხდება დამოუკიდებელ ზმს წყაროში (ელექტრონულ-ციკლოტრონულ რეჟიმში, 2400 მჰც სიხშირის გენერატორის საშუალებით, Wmax=150ვტ.) რის შემდეგაც ის დიფუნდირებს ძირითად მაგნიტურ მახეში -სოლენოიდში) | 1979 | 1979 | მაგნიტური მახე OMT-2 გამოიყენება ერთგვაროვანი, საცობის და მრავალსაცობის ტიპის ძლიერ მაგნიტურ ველში 1) პლაზმისა და ტალღების ურთიერთქმედების, 2) ძლიერ მაგნიტურ ველშიპლაზმის ტურბულენტური თვისებების შესასწავლად, აგრეთვე 3)პლაზმის გახურების ზმს მეთოდების დასამუშავბლად, 4) მაღალი სიმკვრივის პლაზმის ნივთიერებასთან ურთიერთქმედების შესასწავლად, 5) საცობის ტიპის და ტოკამაკის ტიპის მაგნიტურ ველში ტალღების პლაზმასთან სპეციფიკური ურთიერთქმედების გამოვლინებისა და მისი განმაპირობებელი ფიზიკური პირობების დადგენა-შესწავლისათვის | სამეცნიერო | აქტიური გამოყენება. მუშა მდგომარეობაში | ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება
51 | ფიზიკის ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება | დარტყმითი ტალღის (დტ) დანადგარი SW-1. მწარმოებელი ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტუტის პლაზმის ფიზი-კის განყოფილე-ბა | იმპულსური დანადგარი. დტ-ის წყარო წრფივი და ტოროიდული ტიპის ნაპერწკლური და მრავალნაპერწკლური განმუხტვა ვაკუუმურ კამერაში. ექსპერიმენტები ნეიტრალურ აირებში და დაბალტემპერატურულ, სუსტადიონიზებულ პლაზმაში. პლაზმის მიღება ხორციელდება ელექტროდული განმუხტვის საშუალებით. დარტყმითი ტალღის დეტექტირება ხდება მოძრავი პიეზო გადამწოდით | 2011 | 2011 | დარტყმითი ტალღის დანადგარი SW-1 გამოიყენება დტ-ის თვისებების შესასწავლად გაიშვიათებულ ნეიტრალურ აირებსა და დაბალტემპერატურულ, სუსტადიონიზებულ პლაზმაში. ხდება ლაბორატორული მოდელირება სიტუაციისა, რომელიც თან ახლავს კოსმოსური აპარატების და ობიექტების მოძრაობას დედამიწის მკვრივ ატმოსფეროში და მის უკუგავლენას ამ ობიექტებზე. | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობაში / საჭიროებს რეაბილიტაციას | ინსტიტუტის ლაზმის ფიზიკის განყოფილება
52 | ფიზიკის ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება | ინფრაწითელი CO2ლაზერი. მწარმოებელი ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება | იმპულსური (τ =1.5 μs)ინფრაწითელი CO2 ლაზერი. გამოსხივების ტალღის სიგრძე l=10,6 მკმ, ენერგია 80 ჯოული. შედგება 8 იდენტური ბლოკისაგან. სამუშაო აირი გარდა CO2-სა შეიცავს ჰელიუმსა და აზოტს (He და N) გარკვეული პროცენტული შემადგენლობით (მათი დანიშნულებაა სამუშაო აირის გაციება, რომელიც გენერირების ფაზაში ხურდება). ლაზერის მაღალი ძაბვის კვების სისტემა მოიცავს დაბალი ინდუქტივობის მქონე კონდენსატორულ ბატარეას და მაღალი ძაბვის დაცვის სისტემას | 1977 | 1977 | ინფრაწითელი CO2 ლაზერის დანიშნულებაა მკვრივი, იმპულსური პლაზმის ძირითადი მახასიათებელი პარამეტრების და მისი სივრცითი და დროითი დინამიკის შესწავლა, ამ მიზნით იფრაწითელ არეში სხვადასხვა დიაგნოსტიკური საშუალებების დამუშავება, მათ შორის მაღალსიხშირული ინტერფერომეტრიის (თავისი დეტექტირების სისტემით) და ჰოლოგრაფიული მეთოდით პლაზმის მოცულობითი გამოსახულების მიღების საშუალებების. ეს მეტად მნიშვნელოვანია ლაზერული განმუხტვის (სივრცეში აფეთქების) ფიზიკური სურათის დადგენისა და მართვისათვის, რასაც დიდი პერსპექტივა აქვს ადამიანის საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში. CO2ლაზერის გამოყენების სხვა, მეტად პერსპექტიული, მიმართულებაა ლაზერული გამოსხივების სხვადასხვა გარემოსთან და ობიექტებთან (მათ შორის ბიოლოგიურ ობიექტებთან) ურთიერთქმედების შესწავლა | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობაში / საჭიროებს რეაბილიტაციას | ინსტიტუტის ლაზმის ფიზიკის განყოფილება
53 | ფიზიკის ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება | ინფრაწითელი სპექტრომეტრი.VERTEX 70. მწარმოებელი BRUKER . გერმანია | ინფრაწითელი ფურიე სპექტრომეტრი (ოპერირების დიაპაზონი 6000 - 10 სმ-1) როგორც ოთახის, ასევე თხევადი აზოტის ტემპერატურაზე გამჭვირვალე კრისტალებისა და აირების სპექტრული ანალიზისათვის | ოქ-ტომ-ბერი 2014 | სექ-ტემ-ბერი 2015 | ინფრაწითელი ფურიე სპექტრომეტრი VERTEX 70 გამოიყენება გამჭვირვალე კრისტალების და აირების ინფრაწითელ არეში სპექტრული ანალიზისათვის. მისი საშუალებით შესაძლებელია დადგინდეს კრისტალის მოლეკულური შემადგენლობა და ე.წ. მინარევების ბმების ხასიათი. ეს კვლევები შესძლებელია როგორც ოთახის, ასევე თხევადი აზოტის ტემპერატურაზე(-196° C). რაც შეეხება აირებს, შესაძლებელია ისეთი აირების სპექტრული ანალიზი, რომლის შემადგენლობაში შემავალი ქიმიური ელემენტები და ნაერთებიც შთანთქავს ინფრაწითელ სხივებს, მაგალითად, სამრეწველო ან ავტომობილების გამონაბოლქვი, მეთანის შემცველი აირები და სხვა | სამეცნიერო | აქტიური გამოყენება. მუშა მდგომარეობაში | ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება
54 | ფიზიკის ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილება | სპეციფიური ვოლტ-ამპერული მახასიათებლის მქონე ცვლადი დენის კვების წყარო. | მიწოდებული ძაბვა- 380/400 ვ; ორსაფეხურიანი დენის რეგულირება: I საფეხური - 400 ÷ 800 ა.; II საფეხური - 750 ÷ 1500 ა.; ძაბვის ავტომატური ცვალებადობა დატვირთვაზე - 0÷ 50 ვ.; დატვირთვაზე მუშაობის ხანგრძლივობა - 30კვტ. სიმძლ. 100%; 45 კვტ. სიმძლ. 65 %; 65კვტ სიმძლ. 50%;დენის ავტომატური და მექანიკური რეგულირება; | 2021 | 2021 | კვების წყაროს დანიშნულებაა სტაბილური, ერთგვაროვანი, მაღალტემპერატურიანი, გრძელი პლაზმური რკალის ზონარის მიღება. | სამეცნიერო, | მუშა მდგომარეობა | პლაზმის ფიზიკის განყოფილება
55 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ელემენტალური ნაწილაკების ფიზიკის განყოფილება | მიუონური ტელესკოპი „GELATIKA-0”. დამზადებულია ფიზიკის ინსტიტუტში. | 2 არხიანი სცინტილატორული დეტექტორი. გადასატანი. ავტონომიური კვებით. | 2011 | 2011 | სასწავლო, საგანმანათლებლო ექსპერიმენტები კოსმოსური სხივების ფიზიკაში სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეებისათვის. | საგანმანათლებლო, სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | ელემენტ. ნაწილაკთა ფიზიკის განყოფილება
56 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ელემენტალური ნაწილაკების ფიზიკის განყოფილება | მიუონური ტელესკოპი „GELATIKA-1”. დამზადებულია ფიზიკის ინსტიტუტში. | 4 არხიანი სცინტილატორული დეტექტორი. Qnet-2 (FermiLab) მონაცემთა შეკრების სისტემით. | 2007 | 2007 | ფართო ატმოსფერული ღვარების შესწავლა. მუშაობს სინქრონულად სხვა დეტექტორებთან ერთად ქსეკში. | სამეცნიერო | მუშამდგომარეობა | ელემენტ. ნაწილაკთა ფიზიკის განყოფილება
57 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ელემენტალური ნაწილაკების ფიზიკის განყოფილება | მიუონური ტელესკოპი „GELATIKA-2”. დამზადებულია ფიზიკის ინსტიტუტში. | 4 არხიანი სცინტილატორული დეტექტორი. Qnet-2 (FermiLab) მონაცემთა შეკრების სისტემით. | 2013 | 2013 | ფართო ატმოსფერული ღვარების შესწავლა. | სამეცნიერო | სარემონტო | პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი
58 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ელემენტალური ნაწილაკების ფიზიკის განყოფილება | მიუონური ტელესკოპი „GELATIKA-3”. დამზადებულია ფიზიკის ინსტიტუტში. | 4 არხიანი სცინტილატორული დეტექტორი. Qnet-2 (FermiLab) მონაცემთა შეკრების სისტემით. | 2008 | 2008 | ფართო ატმოსფერული ღვარების შესწავლა. | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | თელავის უნივერსიტეტი
59 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ელემენტალური ნაწილაკების ფიზიკის განყოფილება | მიუონური ტელესკოპი „GELATIKA-4”. დამზადებულია ფიზიკის ინსტიტუტში. | 5 არხიანი სცინტილატორული დეტექტორი. Qnet-2 (FermiLab) მონაცემთა შეკრების სისტემით. | 2020 | 2020 | ფართო ატმოსფერული ღვარების შესწავლა. | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | მაღალი ენერგიების ინსტიტუტი თბილისი
60 | თსუ ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი. ელემენტალური ნაწილაკების ფიზიკის განყოფილება | სცინტილატორული დეტექტორების გამოსაცდელი სტენდი | 4არხიანი სცინტილატორული დეტექტორი. Qnet-2 (FermiLab) მონაცემთა შეკრების სისტემით. | 2007 | 2007 | სცინტილატორული დეტექტორების ტესტირება | სამეცნიერო | მუშა მდგომარეობა | ელემენტ. ნაწილაკთა ფიზიკის განყოფილება
61 | ფიზიკის ინსტიტუტის გამოყენებითი კვლევების ცენტრი | სტაციონარული გამა-სპექტრომეტრული კომპლექსი:1. გერმანიუმის ნახევარგამტარული დეტექტორი მაღალი სისუფთავის გერმანიუმის კრისტალით HpGe; 2. დეტექტორის მოდელი: GC 3018; 3. ელექტრული გაციების სისტემა: Cryo-Pulse 5; Model: CP-5SL 4.მრავალარხიანი ანალიზატორი: InSpector 2000; მწარმოებელი: CANBERRA | კრისტალის დიამეტრი 60 მმ. სამუშაო რეჟიმი: ძაბვა 220v, სიხშირე 50 Hz. გარჩევითობა: 1.8 kev, ეფექტურობა 30%. გაცივების დრო: 8 საათი. პროგრამული უზრუნველყოფა: Genie 2000, ISOCS/LabSOCS, Model S573/S574 | 2007 | 2010 | გამა-სპექტრომეტრული გაზომვების საფუძველზე რადიოლოგიური კვლევების განხორციელება | სამეცნიერო, სამრეწველო | მუშა მდგომარეობა | გამოყენებითი კვლევების ცენტრი
62 | ფიზიკის ინსტიტუტის გამოყენებითი კვლევების ცენტრი | გამა-დასხივების დანადგარი -"GUPOS-3M" (რუსეთი) - ატომური ტექნიკის დახურული ტიპის წარმოება (სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნომერი S-0316) | გამა-დანადგარი-„გუპოსი-3მ“ წარმოადგენს 3,4 ტონიან ტყვიის დამცავ კონსტრუქციას, რომელშიც განთავსებულია რადიაციული წყაროს- იზოტოპი ცეზიუმ-137-ს კაფსულები. ძირითადი კონტეინერის გამოყენების შემთხვევაში, დოზის სიმძლავრე შეადგენს 1,1 გრეი/წთ. დანადგარი აღჭურვილია გეომეტრიულად განთავსებული ცეზიუმ-137-ს 47 წყაროთი, რომლებიც დასასხივებელ კამერაში ქმნიან ერთგვაროვან რადიაციულ ველს. | 1976 | 1979 | დანადგარი გამიზნულია ისეთი სამეცნიერო კვლევების ჩასატარებლად, სადაც აუცილებელია საცდელი ობიექტის დასხივება გამა-რადიაციის სხვადასხვა დოზით. | სამეცნიერო | აქტიური გამოყენება | გამოყენებითი კვლევების ცენტრი
63 | ფიზიკის ინსტიტუტის გამოყენებითი კვლევების ცენტრი | გამა-დანადგარი-„ფიტოტრონი, გამა-კაპსულა“, ატომური ტექნიკის დახურული ტიპის წარმოება (სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნომერი S-1008); | გამა-დანადგარი - „ფიტოტრონი გამა-კაპსულა“, წარმოადგენს სპეციალურ ტყვიის კამერა-კაპსულას, რომელშიც მოთავსებულია რადიაციული წყარო ცეზიუმ-137. აღნიშნული კაპსულის თავში დამონტაჟებულია რადიაციული წყარის მოძრაობისათვის განკუთვნილი ვერტიკალური მილაკი, რომელშიც დაცული პოზიციიდან აქტიურ პოზიციამდე მოძრაობს რადიაციული წყარო. მთლიანად, როგორც უშუალო შემნახველი კაპსულა, ისე ამოსასველი კონტურის კონსტრუქცია დაცულია 2 ფენიანი დამცავი მასალებით (1-ლი ფენა ტყვიის ბლოკებით, მე-2-ე თუჯის აგურებით0. დასასხივებელი ობიექტებისათვის გამიზნული კამერა დაფარულია ტყვიით გაჯერებული შუშის ფირებით. მთლიანად კონსტრუქცია დამონტაჟებულია 1,2 მეტრი სისქის ბეტონის ბაქანზე. | 1988 | 1991 | დანადგარი გამიზნულია ისეთი სამეცნიერო კვლევების ჩასატარებლად, სადაც აუცილებელია საცდელი ობიექტის დასხივება გამა-რადიაციის სხვადასხვა დოზით | სამეცნიერო | აქტიური გამოყენება | გამოყენებითი კვლევების ცენტრი | მოწყობილობა განთავსებულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის რადიაციული ექსპერიმენტული კვლევის ცენტრის (ბირთვული რეაქტორის ყოფილი კვლევითი ლაბორატორიები) მთავარი შენობის პირველ სართულზე, ოთახი #12. ლაბორატორიის ტერიტორია წარმოადგენს ფართს. , ექვემდებარება სათანადო ფიზიკური დაცვის წესებს. გამოსხივების წყაროს აქტიურ მდგომარეობაში გადატანა ხდება ლაბორატორიის ოთახის გარე მიმდებარე დერეფნის არედან.
64 | ფიზიკის ინსტიტუტის გამოყენებითი კვლევების ცენტრი | აბრაზიული ჭავლური დანადგარი АКН-305-М1 | კვება: 380 ვ.; სიმძლავრე: 9 კვტ.; წნევის რეგულირების დიაპაზონი: 0-10 ბარ.; შეკუმშული ჰაერის მუშა წნევა: 2-8 ბარ.; შეკუმშული ჰაერის ხარჯი: 6 მ3/წთ; გამწოვი ვენტილაცია - 1500 მ3/წთ; | 2014 | 2015 | ზედაპირების სხვადასხვა დაბინძურებისაგან კოროზიისაგან გაწმენდა | სამეცნიერო | აქტიური გამოყენება | გამოყენებითი კვლევების ცენტრი | მოწყობილობა განთავსებულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის რადიაციული ექსპერიმენტული კვლევის ცენტრის (ბირთვული რეაქტორის ყოფილი კვლევითი ლაბორატორიები) მთავარი შენობის პირველ სართულზე, ოთახი #12. ლაბორატორიის ტერიტორია წარმოადგენს ფართს. , ექვემდებარება სათანადო ფიზიკური დაცვის წესებს. დანადგარის 3,2 ტონიანი კონსტრუქცია მოთავსებულია 98 სმ სისქის ბეტონის პლატფორმაზე.